Отчёт о статистическом анализе хроматографических данных

Источник: data.xlsx, лист: fail

Дата генерации: 2026-06-09 20:52

Исходные данные

| ID | Площадь |
| --- | --- |
| S1 | 5042.3 |
| S2 | 5389.7 |
| S3 | 5201.4 |
| S4 | 5487.2 |
| S5 | 5312.6 |
| S6 | 4898.5 |

Результаты расчётов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество измерений | 6 |
| Среднее арифметическое (площадь) | 5221.95 |
| Стандартное отклонение (СКО) | 220.9214 |
| Относительное СКО, % | 4.2306 |
| Минимум | 4898.5 |
| Максимум | 5487.2 |

Графическое представление данных

Вердикт о прецизионности

Прецизионность НЕ соответствует критерию (ОСКО > 2%)