Отчёт о статистическом анализе хроматографических данных

Источник: data.xlsx, лист: pass

Дата генерации: 2026-06-09 20:52

Исходные данные

| ID | Площадь |
| --- | --- |
| S1 | 5234.5 |
| S2 | 5312.8 |
| S3 | 5287.1 |
| S4 | 5198.6 |
| S5 | 5265.3 |
| S6 | 5221.9 |

Результаты расчётов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество измерений | 6 |
| Среднее арифметическое (площадь) | 5253.3667 |
| Стандартное отклонение (СКО) | 42.7976 |
| Относительное СКО, % | 0.8147 |
| Минимум | 5198.6 |
| Максимум | 5312.8 |

Графическое представление данных

Вердикт о прецизионности

Прецизионность соответствует критерию (ОСКО ≤ 2%)